## Slide 1
Phase 2
통계 검증 & 위험도 분석
CLSI EP05/EP09 · PFPS 위험도 엔진 · 데이터 수집
시약 연구원을 위한 기능 사용 가이드
📊
CLSI 통계 검증
⚠️
PFPS 위험도
🗄️
데이터 수집

## Slide 2
Phase 2 개요
3개 화면으로 구성된 검증 & 위험도 워크플로우
1
📊 CLSI 통계 검증
정밀도·재현성 공식 검증
› EP05: 반복성·재현성 분산분석
› EP09: 방법비교 Deming 회귀
› AI 보고서 자동 생성
› 결과 DB 자동 저장
➜
2
⚠️ PFPS 위험도 엔진
프라이머-변이 충돌 분석
› 변이 위치 거리 기반 위험 점수
› 3단계 위험등급 (HIGH/MEDIUM/LOW)
› GPT-4o 서술형 설명
› 왓슨-크릭 결합 시뮬레이션
➜
3
🗄️ 데이터 수집 현황
AI 모델 훈련 준비
› 수집된 검증 레코드 통계
› 질환·가이드라인별 분포
› Fine-tuning 준비도 지표
› 연구원 피드백 집계
💡 Phase 2는 기존 프라이머·키트를 검증하는 단계입니다. CLSI 가이드라인 준수 여부를 확인하고 위험도를 문서화합니다.

## Slide 3
화면 1 | CLSI EP05 — 정밀도(반복성·재현성) 검증
데이터 업로드 한 번으로 ANOVA·CV 자동 계산
⚙️ EP05 분석 단계별 가이드
1
Excel 파일 업로드
CLSI EP05 형식 데이터 파일 드래그&드롭 (샘플×반복×재현 측정값 포함)
2
컬럼 매핑 확인
AI가 자동 감지한 컬럼 할당 검토 잘못된 경우 드롭다운으로 직접 수정
3
분석 실행
EP05 버튼 클릭 → ANOVA, CV%, 그랜드 평균 자동 계산 완료까지 약 5–10초
4
AI 보고서 확인
한국어·영어 토글 가능한 AI 생성 마크다운 보고서 판정 근거·개선 권장사항 포함
5
DB 자동 저장
분석 결과가 Supabase에 자동 저장 Phase 2 데이터 수집 화면에서 누적 확인
📊 EP05 결과 수치 해석
반복성 CV%
< 5%
동일 기기 반복 측정 정밀도
재현성 CV%
< 10%
다일·다기기 간 재현성
ANOVA F-값
p < 0.05
측정 그룹 간 유의한 차이 여부
그랜드 평균
기준값 ±5%
전체 측정값 중심 경향
✅ 합격/불합격 판정 기준
반복성 CV < 5% AND 재현성 CV < 10%
합격 — 다음 단계 진행
반복성 CV 5–10% OR 재현성 CV 10–15%
조건부 합격 — 추가 검증
CV > 15% 또는 ANOVA p > 0.05
불합격 — 프로토콜 재검토
💡 재현성 CV가 10%를 초과하면 PFPS 위험도 엔진에서 자동으로 HIGH 위험으로 분류됩니다. CV 결과를 반드시 위험도 분석과 연계하세요.

## Slide 4
화면 1 | CLSI EP09 — 방법비교(Method Comparison) 검증
신규 진단법 vs 기준법 — 동등성 통계 검증
📐 EP09 분석 항목 및 해석
Deming 회귀
기울기 1±0.1, 절편 0±10% → 두 방법이 측정값 스케일이 동일한지 확인 기울기가 1에서 멀수록 비례 오차 존재
Bland-Altman 분석
평균 차이(Bias) ±5% 이내 → 두 방법 간 체계적 차이 시각화 95% 일치구간 확인
Pearson 상관계수(r)
r ≥ 0.95 합격 기준 → 두 방법 간 선형 관련성 강도 0.90 미만이면 방법 재검토
🔬 실무 활용 시나리오
신규 PCR 키트 허가 신청
기준 방법(PCR Gold Standard)과 신규 키트 동시 측정 → EP09 업로드 → r≥0.95, Bias±5% 확인 → 허가 서류용 AI 보고서 다운로드
장비 교체 동등성 확인
구형 장비 vs 신형 장비 동일 샘플 측정 → Deming 기울기 확인 → 기울기 1.0±0.1이면 교체 승인
플랫폼 간 비교 (POC vs Lab)
현장 검사 장비(POC)와 검사실 표준 장비 비교 → Bland-Altman Bias 확인 → 허용 오차 범위 내이면 POC 도입 승인
시약 로트 변경 검증
기존 로트 vs 신규 로트 비교 → 기울기·절편 범위 내 확인 → 품질관리 문서 자동 생성
💡 AI 보고서는 한국어·영어 전환이 가능합니다. 허가 신청 시 영어 버전을 출력하면 해외 규제 제출 자료로 바로 활용할 수 있습니다.

## Slide 5
화면 2 | PFPS 위험도 엔진
프라이머-변이 충돌 위험을 점수로 수치화
⚠️ PFPS란?
Primer Fitness Position Score 변이 위치가 프라이머 결합 구간과 얼마나 가까운지를 거리 가중치로 계산한 위험 점수입니다. 3'-end(3 프라임 말단)에 가까울수록 PCR 실패 위험이 기하급수적으로 높아집니다.
0–3 bp
3'-end 내부
HIGH
증폭 실패 확률 매우 높음 즉각적 재설계 필요
4–15 bp
결합 중간 부위
MEDIUM
증폭 효율 저하 가능 Tm 저하, Gradient PCR 고려
16+ bp
결합 외곽
LOW
영향 미미 모니터링 수준 유지
📋 결과 화면 구성 요소
위험도 등급 카드
HIGH/MEDIUM/LOW 색상 배지 + 수치
결합 시뮬레이션 그림
프라이머↔타겟 서열 정렬 표시
GPT-4o 설명
위험 원인·개선 방향 서술형 해설
변이 위치 목록
각 미스매치의 bp 거리·영향도
🔬 PFPS 결과 활용 판단 기준
HIGH
즉각 재설계 → Phase 3으로 신규 프라이머 설계
MEDIUM
실험 진행 + Gradient PCR 병행 → 최적화 검증
LOW
사용 적합 — 분기별 변이 업데이트 확인 권장
💡 재현성 CV > 10% 이면 PFPS 엔진이 HIGH로 자동 에스컬레이션합니다. CLSI EP05 결과와 PFPS를 반드시 함께 확인하세요.

## Slide 6
화면 3 | 데이터 수집 현황 대시보드
검증 데이터 축적 → AI 모델 자동 개선
📊 화면 구성 요소
수집 레코드 수
EP05·EP09 분석 완료 시 자동 저장된 총 레코드 수 — 목표: 5,000건 이상
질환별 분포
SARS-CoV-2·HPV·STI 각 질환별 데이터 비율 도넛 차트
위험도 분포
HIGH/MEDIUM/LOW 비율 치우침이 클 경우 데이터 균형화 필요
피드백 정확도
연구원 피드백(accurate/partially/incorrect) 누적 집계 — AI 보고서 품질 지표
Fine-tuning 준비도
5,000건 도달률 진행 바 목표 달성 시 XGBoost 재학습 자동 알림
🔄 데이터 → AI 개선 사이클
1
EP05·EP09 분석 실행
시약 연구원이 검증 데이터 업로드
↓
2
결과 자동 저장
분석 결과가 Supabase DB에 적재
↓
3
피드백 입력
AI 보고서 정확도 평가 (3단계)
↓
4
데이터 5,000건 도달
Fine-tuning 준비 완료 알림
↓
5
XGBoost 모델 재학습
Phase 3 AI 점수 정확도 향상
↓
6
더 정확한 자동 설계
연구원 수작업 검토 시간 감소
💡 분석 후 AI 보고서 피드백 버튼(accurate·partially·incorrect)을 반드시 클릭해주세요. 이 피드백이 AI 모델 개선의 핵심 데이터입니다.

## Slide 7
규제 대응 | Phase 2 결과의 문서화 활용
식약처·CE·FDA 허가 대응 자료로 바로 활용
🇰🇷 식약처 (MFDS)
IVD 허가
› EP05: 정밀도 성능 자료 (GD-01)
› EP09: 방법비교 자료
› AI 보고서 국문 출력 → 직접 첨부
› PFPS 위험도 근거 문서
🇪🇺 CE-IVD (IVDR)
유럽 인증
› EP05 CV% 표 → Technical Documentation
› EP09 Deming 회귀 그래프 → 영문 출력
› Statistical Summary 자동 생성
› Risk Management 파일 첨부
🇺🇸 FDA 510(k) (EUA)
미국 허가
› Analytical Performance 섹션
› Method Comparison Data
› AI 보고서 영문 출력
› Reproducibility Study 요약
💡 규제 제출용 문서는 반드시 영문 AI 보고서를 사용하세요. 분석 완료 후 언어 토글 버튼으로 즉시 전환 가능합니다.

## Slide 8
Phase 2 완료 체크리스트
다음 단계(Phase 3) 진행 전 반드시 확인
EP05 완료
반복성 CV < 5%, 재현성 CV < 10% 달성
→ 미달 시: 측정 조건 재검토 (온도, 검체 균질도) 후 재분석
EP09 완료
r ≥ 0.95, Deming 기울기 1.0±0.1, Bias < 5%
→ 미달 시: 측정 범위·기준법 선정 재검토
PFPS 확인
HIGH 위험 프라이머 없음
→ HIGH 존재 시: Phase 3으로 해당 타겟 재설계 진행
AI 보고서 검토
보고서 내용 확인 후 피드백(accurate/partly/incorrect) 입력
→ 피드백 없으면 데이터 수집 카운트에서 제외됨
DB 저장 확인
데이터 수집 화면에서 오늘 분석 레코드 수 증가 확인
→ 저장 실패 시: 네트워크 오류 — 재분석 또는 개발팀 문의
문서 저장
규제 제출용 PDF·AI 보고서 다운로드 및 ELN 첨부
→ 허가 신청 전 보고서 버전 관리 필수
Phase 3 준비
재설계 필요 타겟 목록 정리, FASTA 파일 구성
→ Phase 1 DNA 맵에서 보존 영역 재확인 후 서열 수집
팀 공유
분석 결과 공유 — 이메일 또는 Slack에 PDF 첨부
→ 보고서 링크 대신 PDF 파일 첨부 권장 (클라우드 접근 불가 환경 대비)