## Slide 1
2
Phase 2 | 시약 연구원 가이드
통계 검증 & 위험도 분석
CLSI EP05/EP09 · PFPS 위험도 엔진 · 데이터 수집

## Slide 2
01
Phase 2 개요
3개 화면으로 구성된 검증 & 위험도 워크플로우
01
CLSI 통계 검증
EP05 반복성·재현성 분산분석
EP09 방법비교 Deming 회귀
AI 보고서 자동 생성
결과 DB 자동 저장
02
PFPS 위험도 엔진
변이 위치 거리 기반 위험 점수
3단계 위험 등급 (HIGH/MEDIUM/LOW)
GPT-4o 서술형 설명
왓슨-크릭 결합 시뮬레이션
03
데이터 수집 현황
수집된 검증 레코드 통계
질환·가이드라인별 분포
Fine-tuning 준비도 지표
연구원 피드백 집계
규제 대응
EP05·EP09 결과와 AI 보고서는 식약처(MFDS)·CE-IVD(IVDR)·FDA 510(k) 허가 자료로 직접 활용 가능합니다.

## Slide 3
1
CLSI EP05 — 정밀도 검증
Excel 파일 업로드 한 번으로 반복성·재현성 ANOVA, CV% 자동 계산
1
Excel 파일 업로드
CLSI EP05 형식 데이터 파일 드래그&드롭 (샘플 × 반복 × 재현 측정값)
2
컬럼 매핑 확인
AI 자동 감지 컬럼 할당 검토 잘못된 경우 드롭다운으로 직접 수정
3
EP05 분석 실행
클릭 한 번 → ANOVA, CV%, 그랜드 평균 자동 계산 완료까지 약 5–10초
4
AI 보고서 & DB 저장
한국어·영어 전환 가능한 AI 마크다운 보고서 분석 결과가 Supabase DB에 자동 저장
EP05 결과 수치 해석
지표
허용 기준
초과 시 조치
반복성 CV
< 5%
측정 조건 재검토 (온도, 균질도)
재현성 CV
< 10%
다일·다기기 표준화 후 재분석
ANOVA p값
< 0.05
측정 그룹 간 조건 차이 확인
그랜드 평균
기준값 ±5%
시약 농도·보정 재점검
합격 / 불합격 판정
합격
반복성 CV < 5% AND 재현성 CV < 10% → 다음 단계 진행
조건부
CV 5–15% → 추가 검증 후 사용 여부 결정
불합격
CV > 15% 또는 p > 0.05 → 프로토콜 재검토
재현성 CV > 10% 이면 PFPS 엔진이 HIGH로 자동 에스컬레이션합니다. 반드시 위험도 분석과 연계해 확인하세요.

## Slide 4
2
CLSI EP09 — 방법비교 검증
신규 진단법 vs 기준법 동등성 확인 — Deming 회귀·Bland-Altman·Pearson r
Deming 회귀
기울기 1.0 ± 0.1, 절편 0 ± 10% 두 방법 측정값 스케일이 동일한지 확인 기울기가 1에서 멀수록 비례 오차 존재
Bland-Altman 분석
평균 차이(Bias) ± 5% 이내 두 방법 간 체계적 차이를 산포도로 시각화 95% 일치구간 허용 범위 내 확인
Pearson 상관계수
r ≥ 0.95 합격 기준 두 방법 간 선형 관련성 강도 r < 0.90 이면 방법 재검토 필요
실무 활용 시나리오
신규 PCR 키트 허가 신청
기준법과 신규 키트 동시 측정 → EP09 업로드 → r≥0.95, Bias±5% 확인 → 허가 서류 AI 보고서 출력
장비 교체 동등성 확인
구형 장비 vs 신형 장비 동일 샘플 측정 → Deming 기울기 1.0±0.1 → 교체 승인
POC vs Lab 플랫폼 비교
현장 검사(POC) vs 검사실 표준 장비 → Bland-Altman Bias 허용 범위 확인 → POC 도입 승인
시약 로트 변경 검증
기존 로트 vs 신규 로트 비교 → 기울기·절편 범위 내 → 품질관리 문서 자동 생성
AI 보고서는 한국어·영어 전환 가능합니다. 허가 신청 시 영문 버전을 출력하면 해외 규제 제출 자료로 바로 활용할 수 있습니다.

## Slide 5
3
PFPS 위험도 엔진
프라이머-변이 충돌 위험을 위치 거리 기반 점수로 수치화합니다
PFPS (Primer Fitness Position Score)
변이 위치가 프라이머 결합 구간과 얼마나 가까운지를 거리 가중치로 계산한 위험 점수입니다. 3'-end(3 프라임 말단)에 가까울수록 PCR 실패 위험이 기하급수적으로 높아집니다.
위치별 위험 등급
0–3 bp
3'-end 내부
HIGH
증폭 실패 확률 매우 높음 — 즉각 재설계
4–15 bp
결합 중간 부위
MEDIUM
증폭 효율 저하 가능 — Gradient PCR 고려
16+ bp
결합 외곽
LOW
영향 미미 — 모니터링 수준 유지
결과 화면 구성 요소
위험도 등급 카드
HIGH/MEDIUM/LOW 색상 배지 + 위험 점수 수치
결합 시뮬레이션
프라이머↔타겟 서열 정렬 — 미스매치 위치 강조
GPT-4o 설명
위험 원인·개선 방향 서술형 해설
변이 위치 목록
각 미스매치의 bp 거리·영향도 상세 표
PFPS 결과 → 실험 판단 기준
HIGH
즉각 재설계 → Phase 3으로 신규 프라이머 설계
MEDIUM
실험 진행 + Gradient PCR 병행 → 최적화 검증
LOW
사용 적합 — 분기별 변이 업데이트 확인 권장
재현성 CV > 10% 이면 PFPS 엔진이 HIGH로 자동 에스컬레이션합니다. EP05 결과와 PFPS를 반드시 함께 확인하세요.

## Slide 6
4
데이터 수집 현황
검증 데이터 축적 → AI 모델 자동 개선 — 연구원의 피드백이 핵심입니다
데이터 수집 화면 구성 요소
수집 레코드 수
EP05·EP09 분석 완료 시 자동 저장된 총 레코드 수 목표: 5,000건 이상 (Fine-tuning 기준)
질환별 분포
SARS-CoV-2·HPV·STI 각 질환별 데이터 비율 도넛 차트
위험도 분포
HIGH/MEDIUM/LOW 비율 — 치우침이 크면 데이터 균형화 필요
피드백 정확도
연구원 피드백 (accurate/partially/incorrect) 누적 — AI 보고서 품질 지표
Fine-tuning 준비도
5,000건 도달률 진행 바 — 목표 달성 시 XGBoost 재학습 알림
데이터 → AI 개선 사이클
1
EP05·EP09 분석 실행
시약 연구원이 검증 데이터 업로드
2
결과 자동 저장
분석 결과가 Supabase DB에 적재
3
피드백 입력
AI 보고서 정확도 3단계 평가
4
데이터 5,000건 도달
Fine-tuning 준비 완료 알림
5
XGBoost 모델 재학습
Phase 3 AI 점수 정확도 향상
6
더 정확한 자동 설계
연구원 수작업 검토 시간 감소
피드백 버튼(accurate·partially·incorrect)을 반드시 클릭해주세요. 이 피드백이 AI 모델 개선의 핵심 데이터입니다.

## Slide 7
✓
Phase 2 완료 체크리스트
Phase 3 진행 전 반드시 완료해야 할 항목
EP05 완료
반복성 CV < 5%, 재현성 CV < 10%
→ 미달 시: 측정 조건 재검토 후 재분석
EP09 완료
r ≥ 0.95, Deming 기울기 1.0±0.1, Bias < 5%
→ 미달 시: 측정 범위·기준법 재검토
PFPS 확인
HIGH 위험 프라이머 없음
→ HIGH 존재 시: Phase 3으로 재설계 진행
AI 보고서 피드백
보고서 정확도 피드백 (3단계) 입력 완료
→ 피드백 없으면 DB 카운트에서 제외
DB 저장 확인
데이터 수집 화면에서 오늘 레코드 수 증가 확인
→ 저장 실패 시: 네트워크 확인 또는 개발팀 문의
문서 저장
규제 제출용 PDF·AI 보고서 ELN 첨부
→ 허가 신청 전 보고서 버전 관리 필수